询比采购通知函

项目名称：常州市新北区奔牛人民医院糖化血红蛋白分析仪

采购项目

项目类别：服务 货物 工程

项目预算：4.5万元

采 购 人：常州市新北区奔牛人民医院

日期：2025年10月15日

表1

项 目 概 述

| 项目简介 | 常州市新北区奔牛人民医院计划采购糖化血红蛋白分析仪一台，该仪器将用于医院临床检验科日常检测工作，旨在提高糖化血红蛋白检测的准确性和效率，为糖尿病患者的诊断和治疗提供更可靠的依据。 |
| --- | --- |
| 货物要求 | - 1.分析原理：HPLC离子交换法； - 2.速度：≥60样本/小时或≤60秒/测试（提供证明文件）； - 3.检测项目：HbA1c、HbA1、HbF等； - 4.HbA1c线性范围：≥3-20%； - 5.国际认证：通过IFCC、NGSP双认证； - 6.样本类型：全血、稀释血等； - 7.进样模式：支持穿刺进样； - 8.标准模式下，可分离组分应包含A1a、A1b、HbF、SA1c、LA1c、A0，且当样本中存在HbE时，可提示异常； - 9.样本容量：架式进样器，单次样本装载数量≥90管； - 10.样本检测所需体积：≤3µL（全血），≤80µL（溶血）； - 11.急诊功能：支持，专用急诊位≥1个； - 12.层析柱测量次数≥3000次，采用独立使用的层析柱及过滤网，层析柱使用期间，可单独更换过滤网，延长层析柱使用寿命； - 13.配套使用试剂效期应≥30个月，且机载稳定性或开瓶效期应≥4个月； - 14.洗脱方式：三种缓冲液洗脱，三元梯度混合的洗脱方式； - 15.精密度：CV≤1.0%； - 16.结果报告：结果可清晰显示分离完整的6个检测峰，并报告HbA1c、HbA1（糖基化血红蛋白）、HbF（胎儿血红蛋白），且HbA1c能提供NGSP（%）及IFCC（mmol/mol）双重结果及eAG； - 17.样本识别：具备条形码扫描识别功能； - 18.维护保养：具备试剂管理功能（RFID扫描，自动识别批号、效期、余量等信息），自动维护功能及有自动报警和错误提示功能； - 19.存储系统：系统至少可内存10万个检测结果（包含各种参数和色谱图）； - 20.包装和运输：供应商须保证所提供产品包括厂家原装正品，符合国家有关规定。到货后，采购人与供应商共同配合有关部门对所有产品进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由供应商负责解决； - 21.验收要求：提供设备应为全新、未使用过的原装合格正品,并且符合国家有关质量技术标准及相关法律、法规规定的要求；按采购文件配置要求对全部设备的型号、规格、数量等，以及文件（如装箱清单、质量检验证明书、使用说明书、软件介质等）进行验收； - 22.售后服务：提供三年免费质保服务。 |
| 履行期限 | 在合同签订后15个工作日内完成供货、安装和调试并交付使用。 |
| 付款方式 | 设备安装验收合格后支付至合同金额70%，剩余30%在质保期满一年后一次性支付。 |
| 询比要求 | 1.响应要求：请收到询比采购通知的供应商，按照本通知中表2和表3文件制作响应文件，装订成册（1份）并密封，密封口须加盖供应商公章、法定代表人或授权委托人签字或盖章，封皮上写明采购项目名称、供应商名称。于2025年10月21日17：00前，送（寄）达钟楼区玉龙南路280号常州大数据产业园2号楼19楼常州市市场资源交易服务中心（平台）1901，联系方式：唐女士-18961201061； 2.成交方式：根据各供应商提供的报价及证明材料等文件，在质量服务相等的情况下，报价最低的供应商为成交供应商。若报价相同的，提供增值服务多的供应商为成交供应商。 |

表2

报价一览表（回执）

项目名称：

报价单位：

报价单位联系方式：

| 货物名称 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 含税（万元） |  |
| 1. XXXXX |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

其他说明：本项目报价为固定总价报价，包括相应货物及服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项目所涉及到的一切相关费用。一旦成交，采购人不再支付其他任何费用。

法定代表人（或授权委托人）签字：

表3

报价单位资质及证明材料（回执）

- 营业执照及相应资质证明材料；

- 法定代表人（或授权委托人）身份证正反面复印件；

- 提供同类合同业绩的证明材料（如有）；

- 服务团队和人员工作能力和经验的相关材料；

- 履约能力和综合实力的其他证明材料。

注：所提供的资质文件和证明材料须加盖报价单位公章，未加盖公章的为无效报价材料。