
询比采购通知函

项目名称：常州市新北区罗溪镇卫生院全自动凝血分析仪采购项目
项目类别：服务 货物 工程
项目预算：4.5万元
采 购 人：常州市新北区罗溪镇卫生院



日期：2026年7月28日



表1
项 目 概 述
	项目简介
	本次采购为常州市新北区罗溪镇卫生院全自动凝血分析仪设备供货及配套安装调试服务，用于满足卫生院日常临床凝血功能检测需求，项目要求中标供应商需负责设备运输、安装、调试、人员培训及质保期内的售后维护服务。

	履行期限
	在合同签订后10日内完成供货、安装和调试并交付使用。

	免费质保期
	免费质保期不少于5年。自验收报告签字确认之日起，开始进入质保期。供应商对质保期内所发生的设备维护、维修、更换等一切费用负责。

	[bookmark: _GoBack]付款方式
	经验收合格后付至合同价款60%，剩余40%在2026年底前结清。

	询比要求
	1.响应要求：请收到询比采购通知的供应商，按照本通知中表2和表3文件制作响应文件，装订成册（1份）并密封，密封口须加盖供应商公章、法定代表人或授权委托人签字或盖章，封皮上写明采购项目名称、供应商名称。于2026年8月5日12：00前，送（寄）达钟楼区玉龙南路280号常州大数据产业园2号楼19楼常州市市场资源交易服务中心（平台）1901，联系方式：唐女士-18961201061；
2.成交方式：根据各供应商提供的报价及证明材料等文件，在质量服务相等的情况下，报价最低的供应商为成交供应商。若报价相同的，提供增值服务多的供应商为成交供应商。
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技术参数要求
	序号
	项目
	参数

	1
	检测原理
	可以对凝血凝固法、发色底物法、免疫比浊法项目进行检测。

	2
	测试项目
	PT、APTT、FIB、TT、D-Dimer、FDP、AT Ⅲ等。

	3
	最大速度
	检测速度PT≥400 T/h

	4
	综合速度
	四项≥175T/h，五项≥150 T/h，六项≥150 T/h

	5
	检测通道
	8个检测通道，并且同时适用凝固法、发色底物法、免疫比浊法项目。

	6
	样本位
	样本位≥40个，采用自动进样器连续加载进样。

	7
	样本扫描
	具有内置条码扫描装置，可以实时扫描样本的条码信息；样本支持随意放入，旋转扫码。

	8
	样本量预检
	自定义样本量范围，对样本量进行自动检查。

	9
	样本质量核查
	对每个样本进行HIL质量核查；不消耗反应杯和洗液。

	10
	试剂位
	15个联杯试剂位（相当于传统试剂位30个），具有旋转混匀功能。

	11
	封闭试剂仓
	试剂仓封闭设计，避免试剂使用过程中直接曝露在空气中，减少挥发。

	12
	试剂溯源
	每个联杯试剂上配置RFID（射频识别），实现使用全流程的溯源管理。

	13
	冰箱模式
	关机后试剂盘独立制冷，试剂在机8℃冷藏。

	14
	加样针
	一根样本针，一根试剂针；样本针及试剂针具有立体防撞、液面感应以及温度自动补偿功能。

	15
	闭盖穿刺
	样本针具有液位感应和优化的闭盖穿刺功能；适应不同真空采血管。

	16
	急诊检测
	独立急诊专用进样通道，急诊响应时间≤30秒。

	17
	自动复检
	独立自动缓存区，支持自动复检；不额外消耗存储复检样本用反应杯。

	18
	反应杯
	500个反应杯容量，倾倒式随时加载。

	19
	LED光源
	LED持久光源，无需定期更换。

	20
	预约开关机
	预设时间，自动完成开机及自检，节省时间，提前进入备测状态。 

	21
	APTT纠正试验
	支持APTT纠正实验7步检测全自动化，且满足2h在机自动孵育。检测流程及结果报告完全遵循专家共识。

	22
	声光报警
	仪器三色顶灯，可远距离提示仪器状态信息，实现无人值守。

	23
	废液排放
	支持废液直排。

	24
	质控体系
	具有L-J 及Westgard 质控功能。



表2
报价一览表（回执）
项目名称：
报价单位：           
报价单位联系方式：
	货物名称
	品牌
	型号规格
	数量
	单价
	总计

	
	
	
	
	含税（元）

	1. XXXXX
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	合计
	


其他说明：本项目报价为固定总价报价，包括相应货物及服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项目所涉及到的一切相关费用。一旦成交，采购人不再支付其他任何费用。

法定代表人（或授权委托人）签字：
日期：
表3
报价单位资质及证明材料（回执）

1. 营业执照及相应资质证明材料；
2. 法定代表人（或授权委托人）身份证正反面复印件；
3. 提供同类合同业绩的证明材料（如有）；
4. 证明技术参数满足要求的相关材料；
5. 履约能力和综合实力的其他证明材料。


注：所提供的资质文件和证明材料须加盖报价单位公章，未加盖公章的为无效报价材料。







