
询比采购通知函

项目名称：常州市新北区罗溪镇卫生院全自动化学发光测定仪采购项目
项目类别：服务 货物 工程
项目预算：4.5万元
采 购 人：常州市新北区罗溪镇卫生院



日期：2026年7月28日



表1
项 目 概 述
	项目简介
	为满足临床检验需求，提升医疗服务质量，现需采购全自动化学发光测定仪一台。该设备将用于开展肿瘤标志物、甲状腺功能、传染病标志物、心肌标志物及性激素等项目的检测，要求性能稳定、检测速度快、结果准确可靠。

	履行期限
	在合同签订后10日内完成供货、安装和调试并交付使用。

	免费质保期
	免费质保期不少于1年。自验收报告签字确认之日起，开始进入质保期。供应商对质保期内所发生的设备维护、维修、更换等一切费用负责。

	付款方式
	经验收合格后付至合同价款60%，剩余40%在2026年底前结清。

	询比要求
	1.响应要求：请收到询比采购通知的供应商，按照本通知中表2和表3文件制作响应文件，装订成册（1份）并密封，密封口须加盖供应商公章、法定代表人或授权委托人签字或盖章，封皮上写明采购项目名称、供应商名称。于2026年8月5日12：00前，送（寄）达钟楼区玉龙南路280号常州大数据产业园2号楼19楼常州市市场资源交易服务中心（平台）1901，联系方式：唐女士-18961201061；
2.成交方式：根据各供应商提供的报价及证明材料等文件，在质量服务相等的情况下，报价最低的供应商为成交供应商。若报价相同的，提供增值服务多的供应商为成交供应商。
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技术参数要求
1.检测速度：≥140T/H；首结果时间：≤10 min ；发光原理：吖啶酯
2.测试流程：一步法；两步法两次分离；两步法一次分离；支持自动样本稀释
3.反应原理：夹心法；竞争法；
4.样本类型：全血，血清，血浆，末梢血，尿液；   
5.样本量：10-150ul；
6.样本TIP头设计，杜绝交叉污染；
7.样本进样方式：前置轨道进样，放入区可同时放置≥45个样本；
8.急诊样本：可随时插入急诊样本；
9.自动开盖，摇匀；
10.HCT测量；
11.试剂位：≥10个试剂位，冷藏温度2~8ºC，支持磁微粒试剂的旋转混匀 ；
12.同时分析项目：可同时分析≥10个项目 ；
13.磁分离：配备3阶磁分离机构 ；
14.感应功能：液面探测，试剂针防撞，堵针检测，液位检测，温度上报；
15.光学系统：光电倍增管光子计数器；
16.不停机添加试剂，耗材等；
17.耗材状态提示：支持不停机连续装载并实时显示耗材余量；
18.可与Lis系统连接，故障自我诊断；
19.仪器尺寸：深度D：≥650mm；高度H：≥660mm；长度L：≥620mm；
[bookmark: _GoBack]20.额定输入功率：600VA。


表2
报价一览表（回执）
项目名称：
报价单位：           
报价单位联系方式：
	货物名称
	品牌
	型号规格
	数量
	单价
	总计

	
	
	
	
	含税（元）

	1. XXXXX
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	合计
	


其他说明：本项目报价为固定总价报价，包括相应货物及服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项目所涉及到的一切相关费用。一旦成交，采购人不再支付其他任何费用。

法定代表人（或授权委托人）签字：
日期：
表3
报价单位资质及证明材料（回执）

1. 营业执照及相应资质证明材料；
2. 法定代表人（或授权委托人）身份证正反面复印件；
3. 提供同类合同业绩的证明材料（如有）；
4. 证明技术参数满足要求的相关材料；
5. 履约能力和综合实力的其他证明材料。


注：所提供的资质文件和证明材料须加盖报价单位公章，未加盖公章的为无效报价材料。







